CAHIER DES CHARGES

Système Embarqué de Détection de Chute pour Seniors

| Projet Détection de chute — micro:bit + Tab5 + Colab + Node-RED | Version v1.0 — Juin 2026 |
| --- | --- |
| Groupe Mohamed, Louanes, Siradjo, Laid — Apprenti AR Mécavenir | Statut Document de travail — en cours |

Composants : micro:bit v2  ·  M5Stack Tab5  ·  Google Colab  ·  Node-RED / HiveMQ

# 1. Contexte et Présentation du Projet

## 1.1 Contexte général

La détection précoce des chutes chez les personnes âgées représente un enjeu majeur de santé publique. Une chute non détectée peut entraîner des complications graves, voire fatales, si la victime reste immobile sans assistance. Ce projet propose un système embarqué complet, économique et non intrusif permettant de détecter automatiquement une chute et d'alerter les secours.

Le système repose sur l'analyse en temps réel des données d'un accéléromètre porté par le senior. Un modèle d'intelligence artificielle (LSTM, entraîné sur Google Colab) classifie les mouvements en 4 états : marche, assis, allongé, chute. En cas de chute détectée, une alarme locale se déclenche et une alerte est envoyée via le réseau de supervision Node-RED.

## 1.2 Problème adressé

Problème : Les systèmes de télésurveillance médicale classiques sont coûteux, nécessitent une infrastructure lourde et restent peu accessibles. Ce projet vise à démontrer qu'une solution basée sur des microcontrôleurs abordables (micro:bit, Tab5) couplés à un modèle ML déployable peut répondre efficacement à ce besoin.

## 1.3 Objectifs du projet

- Collecter des données d'accélérométrie (3 axes X/Y/Z à 50 Hz) via un micro:bit v2 porté par le senior

- Classifier en temps réel les 4 états de mobilité : marche, assis, allongé, chute

- Déclencher une alarme locale (écran rouge + buzzer) sur le M5Stack Tab5 dès détection de chute

- Transmettre les données de télémétrie vers un serveur de supervision Node-RED via MQTT

- Envoyer un SMS d'alerte aux aidants via le dashboard Node-RED en cas d'urgence

- Boucle de retour : le Tab5 subscribe sur un topic MQTT pour confirmer la prise en charge (« secours en route »)

# 2. Architecture Système

## 2.1 Vue d'ensemble — 4 couches

Le système est organisé en 4 couches fonctionnelles distinctes, illustrées dans le schéma d'architecture ci-joint :

| Couche | Composant | Rôle Principal | Protocole |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Capteur Laid | micro:bit v2 | Acquisition accélérométrie 3 axes @ 50 Hz, transmission UART/JSON vers Tab5 | UART / JSON |
| 2 — Edge AI Siradjo | Google Colab + LSTM | Entraînement du modèle LSTM, export TinyML en C++, inférence embarquée sur Tab5 | Inference locale |
| 2 — Passerelle Louanes | M5Stack Tab5 | Réception données micro:bit, exécution modèle TinyML, alarme locale, gateway MQTT | MQTT TLS / Wi-Fi |
| 3 — Supervision Mohamed | Node-RED + Mosquitto | Broker MQTT, dashboard temps réel, déclencheur SMS secours, boucle de retour | MQTT / HTTP |
| 4 — Retour | Boucle MQTT | Confirmation « secours en route » publiée sur topic feedback, affichée sur Tab5 | MQTT Subscribe |

## 2.2 Flux de données détaillé

Le flux de données suit le chemin suivant, de la collecte à l'alerte :

| Étape | Source | Destination | Données transmises |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | micro:bit v2 (accéléromètre) | M5Stack Tab5 | JSON : {acc_x, acc_y, acc_z, magnitude, timestamp} |
| 2 | Tab5 (TinyML embarqué) | Décision locale | Classe prédite : marche / assis / allongé / chute |
| 3 - si chute | Tab5 | Alarme locale | Écran rouge + buzzer activé immédiatement |
| 4 | Tab5 (MQTT Publish) | Broker Mosquitto | Topic : telemetry/alerte — payload JSON |
| 5 | Broker Mosquitto | Serveur Node-RED | MQTT Subscribe → traitement dashboard |
| 6 - urgence | Node-RED | SMS Secours | Déclencheur urgence → envoi SMS aidant/SAMU |
| 7 — retour | Node-RED | Tab5 (MQTT Subscribe) | Topic : feedback — confirmation « secours en route » |

# 3. Spécification des Composants

## 3.1 Couche Capteur — micro:bit v2

Le micro:bit v2 est le dispositif porté par le senior (poignet, ceinture ou poche). Il embarque un accéléromètre LSM303AGR capable d'échantillonner les 3 axes à 50 Hz.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Microcontrôleur | nRF52833 (ARM Cortex-M4, 64 MHz) |
| Accéléromètre | LSM303AGR — 3 axes (X, Y, Z) |
| Fréquence d'échantillonnage | 50 Hz (période 20 ms) |
| Format de sortie | JSON via UART : {timestamp, acc_x, acc_y, acc_z, magnitude, label} |
| Alimentation | Batterie LiPo 3.7V embarquée ou USB |
| Communication | UART vers Tab5 (câble ou module BLE optionnel) |
| Dataset collecté | 25 450 échantillons, 4 classes équilibrées (~6 350 chacune) |

Le dataset collecté présente la répartition suivante des 4 classes :

| Classe | Nombre d'échantillons | Description | Signature accélérométrie |
| --- | --- | --- | --- |
| marche | 6 400 | Déplacement à pied | Oscillations régulières ≈ 1 000–1 200 mg |
| assis | 6 350 | Position assise statique | Axe Y dominant ≈ 999 mg, très stable |
| allongé | 6 350 | Position couchée | Axe Z dominant ≈ 990–1 030 mg, stable |
| chute | 6 350 | Chute simulée / réelle | Pic d'impact puis quasi-nullité (≈ 5–90 mg) |

## 3.2 Couche Edge AI — Google Colab

Google Colab est utilisé comme environnement d'entraînement du modèle de deep learning. Le workflow s'inspire directement du PRD S5 ANN (maintenance prédictive Mécavenir) adapté à la classification de mouvement.

| Étape Colab | Description |
| --- | --- |
| Chargement dataset | Import du CSV (timestamp, acc_x, acc_y, acc_z, magnitude, label) — 25 450 lignes |
| Prétraitement | Fenêtrage temporel (sliding window 50 échantillons), normalisation MinMaxScaler |
| Architecture LSTM | Input(50×4) → LSTM(64) → Dense(32, ReLU) → Dropout(0.3) → Softmax(4) |
| Entraînement | 80/20 train/test stratifié, EarlyStopping(patience=15), epochs=100, class_weight |
| Évaluation | Confusion matrix, classification_report, accuracy cible ≥ 90% |
| Export TinyML | Conversion TFLite float16 → C++ header (.h) pour déploiement sur Tab5 |
| Export modèle | Sauvegarde Google Drive : .h5, .tflite, scaler_params.json |

Note technique : Le modèle LSTM est particulièrement adapté à la détection de chute car il capture les dépendances temporelles dans la séquence d'accélérométrie — notamment le pic d'impact suivi de l'immobilité caractéristique d'une chute réelle.

## 3.3 Couche Passerelle — M5Stack Tab5

Le M5Stack Tab5 (ESP32-S3, écran tactile) joue un double rôle : passerelle IoT (réception UART, publication MQTT) et interface locale d'alarme. Le modèle TinyML exporté depuis Colab y est embarqué directement.

| Fonction | Description technique |
| --- | --- |
| Réception UART | Lecture flux JSON depuis micro:bit @ 115 200 baud |
| Inférence TinyML | Exécution du modèle LSTM (.tflite) via TensorFlow Lite Micro |
| Alarme locale | Si classe == chute : écran rouge, buzzer activé, affichage « CHUTE DÉTECTÉE » |
| Publication MQTT | WiFi → HiveMQ / Mosquitto local, topic : telemetry/alerte |
| Abonnement MQTT | Subscribe sur topic : feedback — affichage « Secours en route » + couleur bleue |
| Interface écran | Affichage état courant, dernière prédiction, RSSI, statut connexion |
| Sécurité | TLS si broker distant, credentials stockés en PROGMEM |

## 3.4 Couche Supervision — Node-RED + Mosquitto

Node-RED orchestre la supervision en temps réel et les actions d'urgence. Le broker Mosquitto (local ou cloud) centralise tous les échanges MQTT du système.

| Module Node-RED | Fonction |
| --- | --- |
| Broker MQTT (Mosquitto) | Réception de tous les messages telemetry/alerte publiés par le Tab5 |
| Dashboard Web | Visualisation temps réel : état courant, historique, statistiques de chutes |
| Nœud d'alerte | Filtrage : si payload contient chute → déclenchement urgence |
| Envoi SMS Secours | Intégration Twilio / SIM800 → SMS automatique vers aidant/SAMU |
| Publication feedback | MQTT Publish sur topic feedback : « secours en route » → retour vers Tab5 |
| Historique | Stockage local des événements (fichier JSON / InfluxDB optionnel) |

# 4. Protocoles de Communication

## 4.1 Tableau des topics MQTT

| Topic | Direction | Publisher | Subscriber | Format Payload |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| telemetry/alerte | ↑ Montante | Tab5 | Node-RED | {"ts":"…","state":"chute","acc_x":…,"acc_y":…,"acc_z":…,"confidence":0.97} |
| feedback | ↓ Descendante | Node-RED | Tab5 | {"status":"secours_en_route","timestamp":"…"} |
| telemetry/status | ↑ Montante | Tab5 | Node-RED | {"device":"tab5","uptime":…,"rssi":…,"battery":…} |

## 4.2 Format JSON UART (micro:bit → Tab5)

Le micro:bit publie un message JSON sur UART toutes les 20 ms (50 Hz) :

{"timestamp":"2026-06-03T14:01:16.060","acc_x":-215,"acc_y":984,"acc_z":171,"magnitude":1021.63,"label":"marche"}

La magnitude est calculée côté micro:bit : magnitude = sqrt(acc_x² + acc_y² + acc_z²). Cette valeur est utile comme feature supplémentaire pour le modèle LSTM.

# 5. Critères d'Acceptation

Les critères suivants doivent être validés avant mise en service du système :

| ID | Critère | Test de validation | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-1 | Dataset ≥ 25 000 échantillons, 4 classes équilibrées | assert df.shape[0] >= 25000 && classes équilibrées | P0 |
| AC-2 | Accuracy globale ≥ 90% sur test set stratifié | classification_report — toutes classes ≥ 0.90 | P0 |
| AC-3 | Classe chute : recall ≥ 95% (pas de faux négatifs) | recall chute ≥ 0.95 — sécurité critique | P0 |
| AC-4 | Modèle TFLite float16 < 200 KB | os.path.getsize(model.tflite) < 200*1024 | P0 |
| AC-5 | Latence inférence Tab5 ≤ 100 ms | timestamp UART → alarme ≤ 100 ms | P0 |
| AC-6 | Alarme locale Tab5 déclenchée en < 200 ms post-chute | Mesure oscilloscope ou log timestamp | P0 |
| AC-7 | MQTT telemetry publié en ≤ 3 s après détection | timestamp pub → Node-RED reception ≤ 3 s | P0 |
| AC-8 | SMS envoyé en < 30 s après détection chute | Log Node-RED : heure détection → heure SMS | P1 |
| AC-9 | Dashboard Node-RED affiche état en temps réel | Vérification visuelle — refresh ≤ 2 s | P1 |
| AC-10 | Boucle retour : feedback « secours en route » reçu sur Tab5 | Tab5 affiche confirmation bleue après publish Node-RED | P1 |
| AC-11 | Payload JSON valide sur tous les topics | Parser JSON — aucune exception, toutes clés présentes | P1 |
| AC-12 | Faux positifs (chute sans chute) ≤ 5% | Test sur 200 échantillons marche normale | P2 |

# 6. Contraintes Techniques

## 6.1 Contraintes matérielles

| Contrainte | Détail |
| --- | --- |
| Taille modèle | TFLite float16 ≤ 200 KB (mémoire flash Tab5 ESP32-S3 : 16 MB mais RAM PSRAM limitée) |
| Latence inférence | ≤ 100 ms sur ESP32-S3 @ 240 MHz (TensorFlow Lite Micro) |
| Autonomie micro:bit | ≥ 8 heures en usage continu (batterie LiPo 600 mAh recommandée) |
| Connectivité Tab5 | Wi-Fi 2.4 GHz, portée réseau domestique standard |
| Fenêtre temporelle LSTM | 50 échantillons × 20 ms = 1 seconde de contexte glissant |

## 6.2 Hors périmètre (Out of Scope)

- Connexion BLE micro:bit ↔ Tab5 (UART filaire uniquement en v1.0)

- Authentification utilisateur / gestion multi-seniors

- Stockage base de données historique (InfluxDB / Postgres)

- Application mobile dédiée — interface = dashboard Node-RED uniquement

- Détection GPS / localisation — système d'intérieur uniquement

- CI/CD automatisé pour le notebook Colab

# 7. Plan de Développement

| Phase | Tâches | Durée estimée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 Collecte & Dataset | Collecte données micro:bit, labellisation 4 classes, export CSV, vérification équilibre | 1 semaine | dataset-microbit.csv (25 450 lignes) |
| Phase 2 Modèle ML (Colab) | Entraînement LSTM, évaluation, export TFLite float16, export C++ header | 1 semaine | model.tflite + model.h |
| Phase 3 Firmware Tab5 | Intégration TFLite Micro, UART parsing, alarme, MQTT publish/subscribe | 1 semaine | tab5_fall_detection.ino |
| Phase 4 Node-RED | Flow broker MQTT, dashboard, trigger SMS, topic feedback | 4 jours | flow_nodered.json |
| Phase 5 Intégration & Tests | Tests bout-en-bout, validation AC-1 à AC-12, ajustements | 3 jours | Rapport de test |
| Phase 6 Documentation | Mise à jour livret S8, rédaction mémoire si applicable, README GitHub | 3 jours | Livret + README.md |

# 8. Analyse des Risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Faux négatifs (chute non détectée) | Moyen | Critique | Recall chute AC-3 ≥ 95%, threshold ajustable en production |
| Latence Wi-Fi / MQTT trop haute | Faible | Élevé | Broker Mosquitto local (pas cloud), QoS 1 sur topic alerte |
| Modèle trop lourd pour Tab5 | Moyen | Moyen | Quantification float16, pruning si nécessaire, taille ≤ 200KB |
| Dataset non représentatif (chutes simulées) | Élevé | Moyen | Enrichir dataset avec vidéos de chutes réelles, data augmentation |
| Déconnexion Wi-Fi Tab5 | Moyen | Moyen | Alarme locale indépendante du Wi-Fi, reconnexion auto |
| Défaillance SMS (couverture réseau) | Faible | Moyen | Fallback email via Node-RED, double canal |

# 9. Questions Ouvertes

| # | Question | Impact | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Peut-on remplacer la liaison UART filaire par BLE (micro:bit v2 intègre nRF52833 avec BLE natif) ? | Confort portabilité, mais latence et complexité accrue | Ouvert |
| Q2 | Faut-il un bouton « fausse alerte » sur le Tab5 pour annuler manuellement une alerte ? | UX et réduction faux positifs dérangeants | Ouvert |
| Q3 | L'accuracy cible 90% est-elle atteignable sur la classe chute avec des chutes simulées uniquement ? | Recall chute critique — AC-3 peut nécessiter ajustement à 85% | Ouvert |
| Q4 | Doit-on ajouter un mode nuit (réduction captation, alarme moins bruyante) ? | Confort senior et voisins, logique état Tab5 | Ouvert |
| Q5 | Quel opérateur SMS choisir ? Twilio vs SIM800L local vs Vonage ? | Coût et fiabilité du canal d'alerte critique | Ouvert |

# 10. Historique des Révisions

| Version | Date | Auteur | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 9 Juin 2026 | Mohamed — AR27 | Création initiale du cahier des charges, basé sur le PRD S5 ANN (Mécavenir) et l'architecture 4 couches du projet chute senior |

Ce document est un cahier des charges de travail évolutif. Il sera mis à jour à chaque phase du développement et servira de base pour le livret S8 de l'apprentissage Mohamed AR27 (Sectoriel / Mécavenir — Cnam AR27).